## LEIA-ME
Gerado automaticamente a partir de data/*.csv; não editar à mão.
LEIA-ME da base de dados
Fonte de verdade: os ficheiros CSV em data/ (materiais, criterios, tecido, cenarios, parametros)
e este ficheiro (texto da folha LEIA-ME). O base_dados_biomateriais.xlsx é gerado por
scripts/exportar_xlsx.py e não se edita à mão.
Estado dos valores
- Todos os valores são pontos de partida de manuais e revisões e estão marcados "A verificar".
- Antes de usar um valor no relatório ou no poster: abre a fonte, confirma o número, preenche a coluna doi_url e muda o estado para "Verificado".
- Se a fonte der outro valor, usa o da fonte e regista a página ou tabela na coluna notas.
Alterações v0.3 (após revisão crítica)
Densidade deixa de ser proxy de radiopacidade (nova escala de radiopacidade) · σy/E renomeado "proxy material" · Nitinol fora do ranking · K_IC retirado do par articular · "Resistência" retirada da matriz dentária (tração ≠ flexão) · alvos do scaffold passam a cenários · nova folha Cenarios
Par articular e implante dentário ficam SEMIQUANTITATIVOS (ordinais > 50 % do peso): MCDM quantitativo só para haste, stent (balão) e scaffold.
Alterações v0.4 (28 set 2026)
- Os CSV passam a ser a fonte de verdade; o .xlsx é gerado só com valores (sem fórmulas).
- Novas colunas em materiais.csv: doi_url (a preencher) e valor_texto (propriedades categóricas).
- Nova propriedade "Tipo de expansão" do stent (balão ou autoexpansível), usada na triagem.
- Índices derivados calculados em src/biomat_mcdm/indices.py (σy/E do stent; E_implante/E_osso da haste).
- Cenários em cenarios.csv; η em parametros.csv.
Legenda
- min e max alimentam o Monte Carlo (distribuição entre mín. e máx.); tipico = ponto médio.
- Estados da coluna estado:
- "A verificar": valor de partida (manual, revisão ou fonte secundária) ainda não confirmado na fonte original.
- "Verificado": valor confirmado na fonte indicada em doi_url (artigo ou norma).
- "Verificado (fornecedor)": valor confirmado numa página de fornecedor que declara cumprir a norma, não no texto da norma.
- "Verificado (composição química)": valor que resulta da composição química do material (ex.: 0 % de níquel num polímero sem metais).
- "Verificado (derivado)": valor calculado a partir de dados da fonte (ex.: razão σFS/σUTS × σUTS), com o cálculo na nota.
- Teor de níquel (stent): % em massa; no WE43 é um limite máximo de impureza e tipico = máximo (pior caso).
Tipos de critério (Petković et al., Appl Sci 2025;15:9198)
Estrito = triagem passa/falha · Benefício = maior é melhor · Custo = menor é melhor · Alvo = mais próximo do valor-alvo é melhor
Rubricas ordinais (1-5): justificar cada nota no relatório com uma referência
- Corrosão: 5 = camada passiva estável sem libertação relevante; 3 = suscetível a picadas/fendas in vivo; 1 = corrosão clinicamente problemática
- Segurança iónica/ALTR: 5 = sem contacto metal-metal; 4 = risco na junção cabeça-cone; 1 = libertação de iões Co/Cr com ALTR documentada
- Osteointegração: 5 = padrão-ouro com décadas de dados; 3 = dados clínicos a médio prazo; 1 = bioinerte com fraca aposição óssea
- Estética: 5 = cor de dente; 3 = neutro; 2 = sombra cinzenta possível
- Bioatividade: 5 = liga-se quimicamente ao osso; 4 = osteocondutor; 3 = compósito com fase bioativa; 1 = bioinerte
- Imprimibilidade 3D: 5 = extrusão direta fácil; 3 = possível com limitações; 2 = requer técnicas especiais (robocasting, liofilização)
- Compatibilidade com RM: 5 = sem artefacto/aquecimento relevante; 4 = MR-condicional, artefacto pequeno (Ti); 3 = artefacto moderado (CoCr, Pt); 2 = artefacto marcado (aço inox)
- Esterilização: 5 = aceita métodos padrão sem degradação; 4 = requer método específico sem perda de propriedades; 3 = método restrito com risco de degradação; 2 = degradação documentada
- Custo relativo de material e fabrico (NÃO é preço clínico; critério de CUSTO): 1 = matéria-prima e processo maduros, menor complexidade; 2 = processo estabelecido com maior exigência de controlo; 3 = liga/material especializado ou cadeia de fabrico exigente; 4 = material caro, processo complexo, revestimento ou controlo rigoroso; 5 = material crítico, arquitetura complexa ou processo pouco escalável
- Fabricabilidade: 5 = processos industriais maduros (incl. fabrico aditivo); 3 = possível com limitações; 2 = escala laboratorial
- Galvânica cabeça-cone: 5 = sem par metálico; 3 = CoCr em cone de Ti (fretting documentado); 2 = múltiplas interfaces metal-metal
NOTA: índices ordinais só devem pesar ≤ 50 % do total de cada caso: o resto deve vir de propriedades medidas.
Cuidados
1. Propriedades de scaffolds dependem da porosidade: compara só valores com porosidades semelhantes, ou regista a porosidade.
2. Cerâmicos: resistência à flexão ≠ resistência à tração. Assinala sempre qual é.
3. Stents: o Nitinol é autoexpansível (outra classe): eliminado na triagem pela regra "Tipo de expansão"; só na discussão.
4. Cenários (cenarios.csv): A = só materiais clínicos; B = inclui investigação e bioabsorvíveis. No stent, A = só permanentes em uso clínico (316L, L605, MP35N, Pt-Cr); B = A + Mg WE43 e PLLA.
Níveis de validação
(1) verificação de código = reproduzir Petković et al. 2025; (2) robustez interna = cenários; (3) validação clínica = NÃO demonstrada (trabalho futuro).

## Materiais
caso | componente | material | norma | classe | estatuto | propriedade | unidade | min | max | referencia | doi_url | notas | tipico | estado | valor_texto
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 205 | 210 | Navarro M, Michiardi A, Castaño O, Planell JA. Biomaterials in orthopaedics. J R Soc Interface 2008;5(27):1137-1158 | https://doi.org/10.1098/rsif.2008.0151 | Navarro et al. 2008, Tabela 1: 205-210 GPa; típico = ponto médio | 207.5 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 755 | 765 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | hastes em 316L usam aço encruado; o recozido fica fora por fadiga insuficiente [fonte a indicar]; aço ISO 5832-1, 20 % encruado; Okazaki 2012, Tabela 2: σ0,2 = 760 ± 5 MPa (mín.-máx. = média ± DP) | 760 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 490 | 860 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  | Valores dependem muito de recozido vs encruado | 675 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 694 | 694 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | hastes em 316L usam aço encruado; o recozido fica fora por fadiga insuficiente [fonte a indicar]; aço ISO 5832-1, 20 % encruado; Okazaki 2012, Tabela 2: σFS/σUTS = 0,79 e σUTS = 878 ± 19 MPa; cálculo: 0,79 × 878 = 694 MPa; ensaio tração-tração, R = 0,1, 10 Hz, meio de Eagle a 37 °C | 694 | Verificado (derivado)
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 7.9 | 8 | [fonte a indicar] (o Niinomi 1998 é só de ligas de Ti) |  | Valores dependem muito de recozido vs encruado | 7.95 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Valores dependem muito de recozido vs encruado | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 220 | 230 | Navarro M, Michiardi A, Castaño O, Planell JA. Biomaterials in orthopaedics. J R Soc Interface 2008;5(27):1137-1158 | https://doi.org/10.1098/rsif.2008.0151 | Navarro et al. 2008, Tabela 1 (linha CoCrMo F75): 220-230 GPa; típico = ponto médio; o módulo quase não depende do processamento (fundido ou forjado) | 225 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 629 | 709 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Forjado a quente; Okazaki 2012, Tabela 2: σ0,2 = 669 ± 40 MPa (mín.-máx. = média ± DP) | 669 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 1000 | 1300 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  | Slides: F799 ~2x fadiga/cedência da F75 | 1150 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 796 | 796 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Forjado a quente; Okazaki 2012, Tabela 2: σFS/σUTS = 0,74 e σUTS = 1075 ± 20 MPa; cálculo: 0,74 × 1075 = 796 MPa; ensaio tração-tração, R = 0,1, 10 Hz, meio de Eagle a 37 °C | 796 | Verificado (derivado)
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 8.3 | 8.5 | [fonte a indicar] (o Niinomi 1998 é só de ligas de Ti) |  | Slides: F799 ~2x fadiga/cedência da F75 | 8.4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Slides: F799 ~2x fadiga/cedência da F75 | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 101 | 110 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Li et al. 2014, Tabela 4 (cita Niinomi 1998): 101-110 GPa, recozido; típico = ponto médio; o valor 110-114 anterior era do Ti-6Al-4V normal (ASTM F1472), não do ELI | 105.5 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 848 | 850 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Okazaki 2012, Ti-6Al-4V ISO 5832-3 recozido; o artigo não diz se é ELI (O medido 0,07 %); Tabela 2: σ0,2 = 849 ± 1 MPa (mín.-máx. = média ± DP); valor anterior: 795-875 MPa (Li et al. 2014, Tabela 4, ELI recozido) | 849 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 860 | 965 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 912.5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 682 | 682 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Okazaki 2012, Ti-6Al-4V ISO 5832-3 recozido; o artigo não diz se é ELI (O medido 0,07 %); Tabela 2: σFS/σUTS = 0,73 e σUTS = 934 ± 1 MPa; cálculo: 0,73 × 934 = 682 MPa; ensaio tração-tração, R = 0,1, 10 Hz, ao ar (Figura 7); valor anterior: 500-650 MPa (Niinomi 1998, A verificar) | 682 | Verificado (derivado)
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.43 | 4.43 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 4.43 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 104.1 | 104.1 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Resistência limitada para haste de carga elevada; Li et al. 2014, Tabela 4 (cita Niinomi 1998): 104,1 GPa, recozido; a ASTM F67 não especifica módulo: mín. = máx. = típico | 104.1 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 610 | 622 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Resistência limitada para haste de carga elevada; Okazaki 2012, Ti cp grau 4 (ISO 5832-2) recozido; Tabela 2: σ0,2 = 616 ± 6 MPa (mín.-máx. = média ± DP); valor anterior: 483-485 MPa (Li et al. 2014, Tabela 4: 485 MPa; mínimo da ASTM F67: 483 MPa) | 616 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 550 | 680 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  | Resistência limitada para haste de carga elevada | 615 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 483 | 483 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Resistência limitada para haste de carga elevada; Okazaki 2012, Ti cp grau 4 (ISO 5832-2) recozido; Tabela 2: σFS/σUTS = 0,69 e σUTS = 700 ± 8 MPa; cálculo: 0,69 × 700 = 483 MPa; ensaio tração-tração, R = 0,1, 10 Hz, meio não indicado; valor anterior: 340-430 MPa (Niinomi 1998, A verificar) | 483 | Verificado (derivado)
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.51 | 4.51 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  | Resistência limitada para haste de carga elevada | 4.51 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Resistência limitada para haste de carga elevada | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Módulo de Young | GPa | 79 | 84 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo; Li et al. 2014, Tabela 4 (cita Niinomi 1998): 79-84 GPa, envelhecido; típico = ponto médio | 81.5 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Tensão de cedência | MPa | 836 | 908 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo; Li et al. 2014, Tabela 4 (cita Niinomi 1998): 836-908 MPa, envelhecido; típico = ponto médio | 872 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Resistência à tração | MPa | 973 | 1037 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo | 1005 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 500 | 600 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo | 550 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Densidade | g/cm³ | 4.9 | 5.1 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Módulo de Young | GPa | 55 | 55 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Excluído no cenário 'só materiais clínicos'; variante com 0,06 % de O; Li et al. 2014, Tabela 4 (recozido): 55 GPa; o valor de 66 GPa corresponde à variante com mais oxigénio (0,4 % O) | 55 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Tensão de cedência | MPa | 530 | 547 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Excluído no cenário 'só materiais clínicos'; variante com 0,06 % de O; Li et al. 2014: 530 MPa (Tabela 11, 0,06 % O, solubilizado) e 547 MPa (Tabela 4, recozido); típico = ponto médio | 538.5 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Resistência à tração | MPa | 590 | 600 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Excluído no cenário 'só materiais clínicos' | 595 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 275 | 275 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Excluído no cenário 'só materiais clínicos'; variante com 0,06 % de O; Li et al. 2014, secção 4.1 (texto): 275 MPa, solubilizado; o valor de 450 MPa corresponde à variante com mais oxigénio (0,46 % O) | 275 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Densidade | g/cm³ | 5.6 | 5.8 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Excluído no cenário 'só materiais clínicos' | 5.7 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Excluído no cenário 'só materiais clínicos' | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.04 | 0.106 | Teeter MG, Yuan X, Somerville LE, MacDonald SJ, McCalden RW, Naudie DD. Thirteen-year wear rate comparison of highly crosslinked and conventional polyethylene in total hip arthroplasty. Can J Surg 2017;60(3):212-216 | https://doi.org/10.1503/cjs.005216 | in vivo, RSA; CoCr 28 mm contra PE convencional (Trilogy, Zimmer); ensaio aleatorizado, n = 8 por braço aos 13,6 anos; rodagem incluída; mín.-máx. = intervalo; sem rodagem (primeiros 5 anos): 0,051 ± 0,022 mm/ano; Glyn-Jones 2015 (RSA): 0,030 mm/ano em regime estacionário, cabeça não indicada; mistura de métodos: RSA neste par, radiografia simples nos restantes ¦ Osteólise por partículas de PE; corrosão na junção cabeça-cone | 0.077 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Dureza da cabeça | HV | 312 | 368 | Fischer A, Weiß S, Wimmer MA. The tribological difference between biomedical steels and CoCrMo-alloys. J Mech Behav Biomed Mater 2012;9:50-62, Tabela 1 | https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2012.01.007 | varão forjado, não cabeça femoral; HV10 = 340 ± 28 (mín.-máx. = média ± DP); CoCr29Mo6 de baixo carbono, ISO 5832-6 / ASTM F1537, solubilizado ¦ Osteólise por partículas de PE; corrosão na junção cabeça-cone | 340 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ Osteólise por partículas de PE; corrosão na junção cabeça-cone | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.011 | 0.0212 | Higuchi Y, Seki T, Morita D, Komatsu D, Takegami Y, Ishiguro N. Comparison of wear rate between ceramic-on-ceramic, metal on highly cross-linked polyethylene, and metal-on-metal bearings. Rev Bras Ortop 2019;54(3):295-302, Tabela 4 | https://doi.org/10.1055/s-0039-1691762 | in vivo, radiografia simples (AP); CoCr contra HXLPE Crossfire (Stryker); n = 77; 7,6 anos; média ± DP; rodagem incluída; sem rodagem (true wear): 0,0096 mm/ano ¦ PE altamente reticulado; oxidação se radiação gama sem estabilização | 0.0161 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Dureza da cabeça | HV | 312 | 368 | Fischer A, Weiß S, Wimmer MA. The tribological difference between biomedical steels and CoCrMo-alloys. J Mech Behav Biomed Mater 2012;9:50-62, Tabela 1 | https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2012.01.007 | varão forjado, não cabeça femoral; HV10 = 340 ± 28 (mín.-máx. = média ± DP); CoCr29Mo6 de baixo carbono, ISO 5832-6 / ASTM F1537, solubilizado ¦ PE altamente reticulado; oxidação se radiação gama sem estabilização | 340 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ PE altamente reticulado; oxidação se radiação gama sem estabilização | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.032 | 0.044 | Kim YH, Park JW. Eighteen-Year Results of Cementless THA with Alumina-on-HXLPE Bearings in Patients <30 Years Old. J Bone Joint Surg Am 2020;102(14):1255-1259 | https://doi.org/10.2106/JBJS.19.01157 | alumina BIOLOX forte, não ZTA; doentes < 30 anos (muito ativos): pior caso; não comparável com o MoXLPE, porque os estudos, os polietilenos e os métodos são diferentes; in vivo, radiografia simples (AP, AutoCAD); 28 mm contra HXLPE Marathon (DePuy); cerca de 54 ancas; 17,8 anos; média ± DP; tratamento da rodagem não explicado; Weishorn 2023: 0,059 ± 0,031 mm/ano sem rodagem (Biolox sem geração indicada, contra Durasul); Dahl 2013 (RSA, PE convencional): a cabeça de alumina desgastou o PE menos de metade da CoCr (0,62 vs 1,40 mm aos 10 anos), única comparação cerâmica vs CoCr no mesmo estudo ¦ Cerâmica na cabeça elimina corrosão na junção | 0.038 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Dureza da cabeça | HV | 1937 | 1937 | KYOCERA Medical Technologies. BIOLOX delta Ceramic (página de produto), Tabela 1; consultada a 29 set 2026 | https://medical.kyocera.com/joint/prdct/biolox-delta-ceramic.html | BIOLOX delta; fonte: página de distribuidor (Kyocera), não o fabricante: 19 GPa (HV1); conversão: 19 / 0,009807 = 1937 HV; apoio: Merkert 2008 (resumo de congresso): 1975 HV; DePuy (folheto): cerca de 2000 HV ¦ Cerâmica na cabeça elimina corrosão na junção | 1937 | Verificado (fornecedor)
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ Cerâmica na cabeça elimina corrosão na junção | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.0019 | 0.0063 | Higuchi Y, Seki T, Morita D, Komatsu D, Takegami Y, Ishiguro N. Comparison of wear rate between ceramic-on-ceramic, metal on highly cross-linked polyethylene, and metal-on-metal bearings. Rev Bras Ortop 2019;54(3):295-302, Tabela 4 | https://doi.org/10.1055/s-0039-1691762 | alumina, não ZTA; a ZTA desgasta igual ou menos, logo é o pior caso; in vivo, radiografia simples (AP); BIOLOX forte; n = 105; 7,6 anos; média ± DP; rodagem incluída (sem rodagem: 0,0037 mm/ano); van Loon 2021 (BIOLOX delta, 32 mm, n = 25 aos 10 anos): mediana 0,000 mm/ano (0,000 a 0,005); valores abaixo da resolução da radiografia simples: a diferença entre CoC e MoM não é significativa ¦ Risco de fratura baixo mas não nulo; ruído (squeaking) | 0.0041 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Dureza da cabeça | HV | 1937 | 1937 | KYOCERA Medical Technologies. BIOLOX delta Ceramic (página de produto), Tabela 1; consultada a 29 set 2026 | https://medical.kyocera.com/joint/prdct/biolox-delta-ceramic.html | BIOLOX delta; fonte: página de distribuidor (Kyocera), não o fabricante: 19 GPa (HV1); conversão: 19 / 0,009807 = 1937 HV; apoio: Merkert 2008 (resumo de congresso): 1975 HV; DePuy (folheto): cerca de 2000 HV ¦ Risco de fratura baixo mas não nulo; ruído (squeaking) | 1937 | Verificado (fornecedor)
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ Risco de fratura baixo mas não nulo; ruído (squeaking) | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.0035 | 0.0073 | Higuchi Y, Seki T, Morita D, Komatsu D, Takegami Y, Ishiguro N. Comparison of wear rate between ceramic-on-ceramic, metal on highly cross-linked polyethylene, and metal-on-metal bearings. Rev Bras Ortop 2019;54(3):295-302, Tabela 4 | https://doi.org/10.1055/s-0039-1691762 | in vivo, radiografia simples (AP); Pinnacle 28 e 36 mm; n = 55; 7,6 anos; média ± DP; rodagem incluída (sem rodagem: 0,0051 mm/ano); Sieber 1999 (explantes Metasul, n = 118): cerca de 25 µm/ano no 1.º ano e 5 µm/ano depois do 3.º [confirmar: só o resumo]; valores abaixo da resolução da radiografia simples: a diferença entre CoC e MoM não é significativa ¦ Iões Co/Cr, ALTR; recolha ASR 2010: candidato a eliminar na triagem | 0.0054 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Dureza da cabeça | HV | 312 | 368 | Fischer A, Weiß S, Wimmer MA. The tribological difference between biomedical steels and CoCrMo-alloys. J Mech Behav Biomed Mater 2012;9:50-62, Tabela 1 | https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2012.01.007 | varão forjado, não cabeça femoral; HV10 = 340 ± 28 (mín.-máx. = média ± DP); CoCr29Mo6 de baixo carbono, ISO 5832-6 / ASTM F1537, solubilizado ¦ Iões Co/Cr, ALTR; recolha ASR 2010: candidato a eliminar na triagem | 340 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ Iões Co/Cr, ALTR; recolha ASR 2010: candidato a eliminar na triagem | 1 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 103 | 110 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 106.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 550 | 680 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 615 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 50 | 70 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 60 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.51 | 4.51 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 4.51 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Estética (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 110 | 114 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 112 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 860 | 965 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 912.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 55 | 75 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 65 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.43 | 4.43 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 4.43 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Estética (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 95 | 105 | Ficha técnica do fabricante (ex.: Straumann Roxolid): confirmar |  |  | 100 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 900 | 1000 | Ficha técnica do fabricante (ex.: Straumann Roxolid): confirmar |  |  | 950 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 50 | 70 | Ficha técnica do fabricante (ex.: Straumann Roxolid): confirmar |  |  | 60 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.9 | 5.1 | Ficha técnica do fabricante (ex.: Straumann Roxolid): confirmar |  |  | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Estética (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Módulo de Young | GPa | 200 | 210 | Chevalier J. Biomaterials 2006;27:535-543 (zircónia/envelhecimento) |  |  | 205 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 900 | 1200 | Chevalier J. Biomaterials 2006;27:535-543 (zircónia/envelhecimento) |  | Cerâmicos: resistência à flexão, não tração | 1050 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 5 | 10 | Chevalier J. Biomaterials 2006;27:535-543 (zircónia/envelhecimento) |  | Degradação a baixa temperatura (LTD): ver Chevalier 2006 | 7.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Densidade | g/cm³ | 6 | 6.1 | Chevalier J. Biomaterials 2006;27:535-543 (zircónia/envelhecimento) |  |  | 6.05 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Estética (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 3 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Módulo de Young | GPa | 3 | 4 | Ratner BD et al. Biomaterials Science, 4th ed., 2020 |  |  | 3.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 90 | 100 | Ratner BD et al. Biomaterials Science, 4th ed., 2020 |  |  | 95 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 3 | 6 | Ratner BD et al. Biomaterials Science, 4th ed., 2020 |  |  | 4.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Densidade | g/cm³ | 1.3 | 1.32 | Ratner BD et al. Biomaterials Science, 4th ed., 2020 |  |  | 1.31 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Estética (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 3 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 1 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Módulo de Young | GPa | 193 | 193 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Contém Ni; struts espessos | 193 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Tensão de cedência | MPa | 205 | 340 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 272.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Resistência à tração | MPa | 515 | 670 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 592.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Alongamento na rotura | % | 40 | 60 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 50 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Densidade | g/cm³ | 8 | 8 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 8 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Espessura típica de strut | µm | 100 | 140 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 120 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 243 | 243 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Slides: F90 (Co-Cr-W-Ni) | 243 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 460 | 500 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 480 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 1000 | 1050 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 1025 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Alongamento na rotura | % | 50 | 55 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 52.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 9.1 | 9.1 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 9.1 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Espessura típica de strut | µm | 60 | 90 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 75 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 233 | 233 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Slides: F562 | 233 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 410 | 415 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 412.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 930 | 960 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 945 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Alongamento na rotura | % | 45 | 45 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 45 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 8.4 | 8.4 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 8.4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Espessura típica de strut | µm | 60 | 90 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 75 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 203 | 203 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Alta radiopacidade | 203 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 480 | 480 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 480 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 834 | 834 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 834 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Alongamento na rotura | % | 45 | 45 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 45 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 9.9 | 9.9 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 9.9 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Espessura típica de strut | µm | 74 | 81 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 77.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Módulo de Young | GPa | 40 | 75 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Outra classe de dispositivo: 'tensão de cedência' = patamar superelástico | 57.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Tensão de cedência | MPa | 350 | 600 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 475 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Resistência à tração | MPa | 1070 | 1300 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 1185 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Alongamento na rotura | % | 10 | 15 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 12.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Densidade | g/cm³ | 6.45 | 6.45 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 6.45 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Espessura típica de strut | µm | 100 | 150 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 125 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | autoexpansível
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Módulo de Young | GPa | 44 | 45 | Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692 (Mg) |  | Reabsorção ~12 meses (BIOSOLVE-II: Haude 2016) | 44.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Tensão de cedência | MPa | 150 | 195 | Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692 (Mg) |  |  | 172.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Resistência à tração | MPa | 220 | 280 | Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692 (Mg) |  |  | 250 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Alongamento na rotura | % | 10 | 17 | Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692 (Mg) |  |  | 13.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Densidade | g/cm³ | 1.84 | 1.84 | Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692 (Mg) |  |  | 1.84 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Espessura típica de strut | µm | 120 | 150 | Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692 (Mg) |  |  | 135 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Tempo de reabsorção | meses | 9 | 12 | Haude M et al. Lancet 2016;387:31-39 (BIOSOLVE-II, Magmaris) |  |  | 10.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Módulo de Young | GPa | 3.1 | 3.6 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  | Trombose tardia do scaffold; struts ~157 µm | 3.35 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Tensão de cedência | MPa | 50 | 70 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  |  | 60 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Resistência à tração | MPa | 60 | 70 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  |  | 65 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Alongamento na rotura | % | 2 | 6 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  |  | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Densidade | g/cm³ | 1.25 | 1.29 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  |  | 1.27 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Espessura típica de strut | µm | 150 | 160 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  |  | 155 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Tempo de reabsorção | meses | 36 | 48 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  |  | 42 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 2 | 10 | Woodruff MA, Hutmacher DW. Prog Polym Sci 2010;35:1217-1256 (PCL) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 6 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 20 | 80 | Woodruff MA, Hutmacher DW. Prog Polym Sci 2010;35:1217-1256 (PCL) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 50 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Porosidade | % | 50 | 80 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 65 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Tempo de degradação | meses | 24 | 36 | Woodruff MA, Hutmacher DW. Prog Polym Sci 2010;35:1217-1256 (PCL) |  | Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 30 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 1 | 10 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 5.5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 50 | 300 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 175 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Porosidade | % | 60 | 90 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 75 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Tempo de degradação | meses | 18 | 36 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 27 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 4 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 0.5 | 3 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 1.75 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 10 | 60 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 35 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Porosidade | % | 70 | 90 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 80 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Tempo de degradação | meses | 1 | 3 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 2 | 20 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 11 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 500 | 3000 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 1750 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Porosidade | % | 50 | 80 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 65 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Tempo de degradação | meses | 24 | 60 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 42 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 4 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 1 | 15 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 8 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 100 | 1000 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 550 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Porosidade | % | 50 | 80 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 65 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Tempo de degradação | meses | 6 | 18 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 12 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 4 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 0.3 | 2 | Hench LL. J Am Ceram Soc 1991;74:1487-1510 (vidros bioativos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 1.15 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 50 | 500 | Hench LL. J Am Ceram Soc 1991;74:1487-1510 (vidros bioativos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 275 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Porosidade | % | 70 | 90 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 80 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Tempo de degradação | meses | 6 | 12 | Hench LL. J Am Ceram Soc 1991;74:1487-1510 (vidros bioativos) |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 9 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 3 | 12 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 7.5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 30 | 150 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 90 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Porosidade | % | 50 | 70 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 60 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Tempo de degradação | meses | 12 | 24 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 18 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 0.1 | 1 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 0.55 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 1 | 10 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 5.5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Porosidade | % | 80 | 95 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 87.5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Tempo de degradação | meses | 3 | 12 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 7.5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 2 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Artefacto marcado em RM | 2 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Artefacto moderado | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Baixa suscetibilidade magnética; MR-condicional | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Idem Ti-6Al-4V | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Liga de Ti; comportamento esperado semelhante: confirmar | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Sem dados clínicos de RM: assumido por analogia | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 1 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Nb e Zr encarecem | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 5 | 5 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Ta e Nb; sem produção industrial | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Forjamento e maquinagem maduros | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Difícil de maquinar; fundição/forjamento/AM possíveis | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Forjamento, maquinagem e fabrico aditivo (SLM/EBM) maduros | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Cadeia de fornecimento limitada | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Processamento em escala laboratorial | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Cabeça CoCr em cone de Ti: corrosão por fretting documentada | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Idem | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Cabeça cerâmica elimina o par galvânico | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Idem | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Fretting no cone + desgaste metálico na articulação | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | PE convencional esterilizado por gama ao ar → oxidação (histórico) | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | HXLPE refundido/recozido ou com vitamina E | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Cerâmicos e metais: sem limitações | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Cabeça CoCr (a haste também conta: ver nota metodológica) | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Duas superfícies CoCr | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 1 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Artefacto local pequeno | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Sem artefacto relevante | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Liga proprietária | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | CAD/CAM + sinterização | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Maquinagem CNC + tratamento de superfície (SLA) maduros | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Contração na sinterização; tratamento de superfície limitado | 3 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Moldação/maquinagem fáceis; superfície bioinerte | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | MR-condicional; artefacto maior | 2 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | MR-condicional | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | MR-condicional | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Pt paramagnético | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | MR-condicional | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Artefacto mínimo | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Polímero; marcadores metálicos nas extremidades | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Radiopacidade depende sobretudo do número atómico efetivo e da espessura: confirmar com literatura de stents |  | Visibilidade reduzida com struts finos | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Radiopacidade depende sobretudo do número atómico efetivo e da espessura: confirmar com literatura de stents |  | W na liga aumenta a radiopacidade | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Radiopacidade depende sobretudo do número atómico efetivo e da espessura: confirmar com literatura de stents |  |  | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Radiopacidade depende sobretudo do número atómico efetivo e da espessura: confirmar com literatura de stents |  | Pt: número atómico elevado | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Radiopacidade depende sobretudo do número atómico efetivo e da espessura: confirmar com literatura de stents |  | Precisa de marcadores | 2 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Radiopacidade depende sobretudo do número atómico efetivo e da espessura: confirmar com literatura de stents |  | Precisa de marcadores radiopacos | 1 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Radiopacidade depende sobretudo do número atómico efetivo e da espessura: confirmar com literatura de stents |  | Marcadores de Pt nas extremidades | 1 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Stent farmacológico → EtO (o fármaco limita) | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Sem revestimento de fármaco (periférico) | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Revestimento de fármaco + polímero | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Gama degrada o PLLA (cisão de cadeias) → EtO obrigatório | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Tecnologia de 1.ª geração | 1 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 5 | 5 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Bioabsorvível | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 5 | 5 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Bioabsorvível | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Corte laser de tubo maduro | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Teor de níquel | % (massa) | 13 | 15 | Página de fornecedor (Upmet), 316L ASTM F138 | https://www.upmet.com/products/stainless-steel/316lslvm | fonte: página de fornecedor que declara cumprir a norma, não o texto da norma ASTM | 14 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Teor de níquel | % (massa) | 9 | 11 | Página de fornecedor (MGM Industries), L605 ASTM F90 | https://www.mgm-industries.com/l605-alloy | fonte: página de fornecedor que declara cumprir a norma, não o texto da norma ASTM | 10 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Teor de níquel | % (massa) | 33 | 37 | Página de fornecedor (stainless.eu), MP35N ASTM F562 | https://www.stainless.eu/en/products/cobalt-alloys/mp35n/ | fonte: página de fornecedor que declara cumprir a norma, não o texto da norma ASTM | 35 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Teor de níquel | % (massa) | 9 | 9 | A novel platinum chromium everolimus-eluting stent for the treatment of coronary artery disease. Biologics: Targets and Therapy 2013;7:149 [confirmar autores e ano] | https://doi.org/10.2147/BTT.S34939 | valor nominal, sem intervalo (PMC3692344: 33 % Fe, 33 % Pt, 18 % Cr, 9 % Ni, 3 % Mo) | 9 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Tratamento de memória de forma | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Controlo de degradação e revestimentos | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Teor de níquel | % (massa) | 0 | 0.005 | MakeItFrom, WE43B (cita ASTM B80) | https://www.makeitfrom.com/material-properties/WE43B-WE43B-T6-M18432-Magnesium | limite máximo de Ni como impureza; típico = máximo (pior caso); fonte secundária; a ficha Luxfer DS-467 (05/2026) não indica Ni; composição da liga do Magmaris não confirmada | 0.005 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Struts espessos; processamento térmico sensível | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Teor de níquel | % (massa) | 0 | 0 | Composição química do PLLA |  | polímero de C, H e O; sem metais | 0 | Verificado (composição química)
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Fusão ~60 °C: sem autoclave; EtO/gama com cuidado; Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Gama causa cisão de cadeias; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Muito sensível: altera a degradação; Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Autoclave/calor seco; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Limitado pela fase PCL; Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Polímero natural sensível ao calor; Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 4 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 2 | A verificar

## Criterios
caso_componente | criterio | tipo | alvo | unidade | peso | justificacao
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Biocompatibilidade (ISO 10993) | Estrito | Aprovado | - |  | Triagem: elimina não biocompatíveis
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Módulo de Young | Alvo | 17 | GPa | 0.2 | Aproximar do osso cortical → reduzir stress shielding
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | Benefício |  | MPa | 0.25 | ~1,9 milhões de ciclos de marcha/ano (Silva et al. 2002)
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Tensão de cedência | Benefício |  | MPa | 0.1 | Evitar deformação plástica
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.15 | Libertação iónica
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Densidade | Custo |  | g/cm³ | 0.05 | Critério secundário
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Doentes idosos precisam frequentemente de RM
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.05 | Perspetiva do hospital (enunciado)
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Inclui fabrico aditivo de hastes porosas
Prótese da anca ¦ Par articular | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | Estrito | ≥ 2 | - |  | Triagem: elimina o MoM (segurança não é compensável)
Prótese da anca ¦ Par articular | Risco de fratura da cabeça cerâmica | Estrito | Avaliação qualitativa | - |  | K_IC retirado da matriz; discutido no texto
Prótese da anca ¦ Par articular | Taxa de desgaste linear | Custo |  | mm/ano | 0.35 | SEMIQUANTITATIVO (ordinais > 50 %). Partículas → osteólise
Prótese da anca ¦ Par articular | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.25 | Lição do MoM
Prótese da anca ¦ Par articular | Dureza da cabeça | Benefício |  | HV | 0.05 | Riscos por terceiro corpo
Prótese da anca ¦ Par articular | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.15 | Corrosão na junção (trunnionosis)
Prótese da anca ¦ Par articular | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05 | Oxidação do PE irradiado
Prótese da anca ¦ Par articular | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05
Prótese da anca ¦ Par articular | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.1
Implante dentário | Resistência/fadiga do sistema implante-pilar (ISO 14801) | Estrito | Cumpre para a geometria | - |  | Tração (metais) e flexão (cerâmicos) não são comparáveis
Implante dentário | Módulo de Young | Alvo | 15 | GPa | 0.2 | SEMIQUANTITATIVO (ordinais > 50 %). Osso mandibular ~10-20 GPa
Implante dentário | Tenacidade à fratura (K_IC) | Benefício |  | MPa·m^0.5 | 0.15 | Fratura (relevante para Y-TZP)
Implante dentário | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.25 | Função principal
Implante dentário | Estética (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.15 | Sombra cinzenta em gengiva fina
Implante dentário | Densidade | Custo |  | g/cm³ | 0.05
Implante dentário | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05
Implante dentário | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.1
Implante dentário | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05
Stent vascular | Tipo de expansão | Estrito | Expansível por balão | - |  | Exclui Nitinol (autoexpansível) do ranking
Stent vascular | Índice material de recuo elástico σy/E (proxy) | Custo |  | - | 0.1 | Proxy ao nível do material, não do dispositivo; menor = menos recuo
Stent vascular | Espessura típica de strut | Custo |  | µm | 0.2 | Struts finos → menos reestenose/trombose
Stent vascular | Alongamento na rotura | Benefício |  | % | 0.1 | Expansão sem fratura
Stent vascular | Resistência à tração | Benefício |  | MPa | 0.1 | Resistência radial e fadiga pulsátil
Stent vascular | Módulo de Young | Benefício |  | GPa | 0.05 | Rigidez radial com struts finos
Stent vascular | Radiopacidade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Visibilidade em fluoroscopia (substitui a densidade)
Stent vascular | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05 | Seguimento por RM/angio-RM
Stent vascular | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05 | Fármaco e polímero limitam o método
Stent vascular | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.05
Stent vascular | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05 | Corte laser, memória de forma
Stent vascular | Tempo de reabsorção (só cenário B) | Alvo | 12 | meses | 0.15 | Suporte ~3-6 meses; reabsorção completa desejável em ~1 ano
Scaffold (regeneração óssea) | Resistência à compressão (scaffold) | Alvo | 7 | MPa | 0.15 | Osso trabecular ~2-12 MPa: CENÁRIO de referência, ver folha Cenarios
Scaffold (regeneração óssea) | Módulo de compressão (scaffold) | Alvo | 250 | MPa | 0.1 | Osso trabecular ~50-500 MPa: CENÁRIO de referência, ver folha Cenarios
Scaffold (regeneração óssea) | Porosidade | Alvo | 70 | % | 0.15 | Poros interligados >100 µm; trabecular 50-90%: CENÁRIO de referência, ver folha Cenarios
Scaffold (regeneração óssea) | Tempo de degradação | Alvo | 9 | meses | 0.15 | Acompanhar a regeneração óssea: CENÁRIO de referência, ver folha Cenarios
Scaffold (regeneração óssea) | Bioatividade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.15 | Osteocondução/ligação ao osso
Scaffold (regeneração óssea) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Controlo da arquitetura porosa
Scaffold (regeneração óssea) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Polímeros de baixa Tf e hidrolisáveis
Scaffold (regeneração óssea) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.1

## Soma_pesos
caso_componente | soma_dos_pesos
Prótese da anca ¦ Haste femoral | 1
Prótese da anca ¦ Par articular | 1
Implante dentário | 1
Stent vascular | 1
Scaffold (regeneração óssea) | 1

## Indices_stent
material | sigma_y_E_min | sigma_y_E_max | sigma_y_E_tipico
Aço inox 316L | 0.001062 | 0.001762 | 0.001412
Co-Cr L605 | 0.001893 | 0.002058 | 0.001975
Co-Ni-Cr-Mo MP35N | 0.00176 | 0.001781 | 0.00177
Pt-Cr | 0.002365 | 0.002365 | 0.002365
Nitinol (autoexpansível) | 0.004667 | 0.015 | 0.009833
Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | 0.003333 | 0.004432 | 0.003883
PLLA (bioabsorvível) | 0.013889 | 0.022581 | 0.018235

## Indices_haste
material | E_min | E_max | razao_min | razao_tipica | razao_max
Aço inox 316L | 205 | 210 | 10.25 | 11.857 | 14
Co-Cr-Mo forjado | 220 | 230 | 11 | 12.857 | 15.333
Ti-6Al-4V ELI | 101 | 110 | 5.05 | 6.029 | 7.333
Ti cp grau 4 | 104.1 | 104.1 | 5.205 | 5.949 | 6.94
Ti-13Nb-13Zr | 79 | 84 | 3.95 | 4.657 | 5.6
Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | 55 | 55 | 2.75 | 3.143 | 3.667

## Cenarios
cenario | descricao | casos
A | Só materiais em uso clínico (stent: só permanentes, 316L, L605, MP35N, Pt-Cr) | Todos
B | Inclui investigação e bioabsorvíveis (stent: A + Mg WE43 e PLLA; permanentes com o pior valor observado no tempo de reabsorção, opção O2) | Todos
B-bio | Só bioabsorvíveis (Mg WE43 e PLLA) com o tempo de reabsorção; comparação, não ranking (opção O3) | Stent
R-sentinela | Sensibilidade do tempo de reabsorção atribuído aos permanentes: 60, 120, 600 e 1200 meses (opção O1) | Stent
Q | Só critérios quantitativos (sem ordinais) | Haste, stent, scaffold
W | Sensibilidade dos pesos | Todos os quantitativos
η | Sensibilidade ao nível de confiança η de 0 a 1, passo 0,1 (resultado principal: η = 1) | Todos os quantitativos
M | Concordância entre métodos | Todos os quantitativos
T-scaffold | Sensibilidade dos alvos | Scaffold
T-haste | Sensibilidade do alvo de E (inclui 14 GPa, Petković et al. 2025, vs 17 GPa) | Haste
C-custo | Peso do custo relativo baixo (0,01) vs elevado (0,25), restantes pesos redistribuídos | Todos os quantitativos
MC | Incerteza das propriedades | Todos os quantitativos

## Tecido
tecido | propriedade | unidade | min | max | notas | fonte | estado
Osso cortical | Módulo de Young | GPa | 15 | 20 | Longitudinal; anisotrópico (slide 10); Li et al. 2014, Tabelas 1 e 2 (fémur): 13,6-16,8 GPa em tração, 17,6 GPa em compressão; osso de idosos pode ficar abaixo de 15 GPa: relevante para o perfil osteoporose | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications), Tabelas 1 e 2, https://doi.org/10.3390/ma7031709; Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | Verificado
Osso cortical | Resistência à tração | MPa | 50 | 150 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso cortical | Resistência à compressão | MPa | 130 | 220 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso cortical | Densidade | g/cm³ | 1.8 | 2.1 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso trabecular | Módulo de Young | MPa | 50 | 500 | Varia muito com a localização e a densidade | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso trabecular | Resistência à compressão | MPa | 2 | 12 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso trabecular | Porosidade | % | 50 | 90 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso cortical mandibular | Módulo de Young | GPa | 10 | 20 | Referência para o implante dentário | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar

## Parametros
parametro | valor | descricao
eta | 1 | η: confiança do decisor nos pesos subjetivos (0 = só objetivos; 1 = só subjetivos); eq. 1 de Petković et al. 2025. Resultado principal com η = 1; η de 0 a 1 só como sensibilidade
incerteza_valor_unico | 0.1 | Monte Carlo de propriedades: as células quantitativas com mín. = máx. (valor de um único estudo) variam ±10 % à volta do típico; valor de desenho; os ordinais não variam